**B1小動物室落菌數監測結果**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  月份位置 | **1 月** | **2 月** | **3 月** | **4 月** | **5 月** | **6 月** |
|  | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 |
| H20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| H22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| H23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| H24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| H25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-22室走道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-25室走道 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 實驗室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洗衣室 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滅菌室 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清洗室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 前走道 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 辦公室 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 更衣區 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 入口 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20操作台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22操作台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

P.S.：以BAP放置時間30分鐘後，置於37O C incubator 48小時後計數

**B1小動物室落菌數監測結果**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  月份位置 | **7 月** | **8 月** | **9 月** | **10 月** | **11 月** | **12 月** |
|  | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 | 數量 | 種類 | 溶血 |
| H20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H21 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| H22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H23 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| H24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| H25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20-22室走道 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23-25室走道 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 實驗室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洗衣室 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 滅菌室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 清洗室 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前走道 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辦公室 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 更衣區 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 入口 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25操作台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

P.S.：以BAP放置時間30分鐘後，置 於37O C incubator 48小時後計數